| 1370 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Depuis 2020 |  |  |

Le PEEK (PolyEtherEtherKetone) est un polymère dentaire et implantable à usiner, pour prothèses conjointes et adjointes.

Ce matériau thermoplastique semi-cristallin thermostable à usage dentaire se caractérise   par d’excellentes propriétés mécaniques avec notamment un module d’élasticité comparable à celui        de l’os cortical naturel et répond aux exigences de biocompatibilité (ISO 10993-1 : 2018), cytotoxicité (ISO 10993-5 : 2009), irritation & sensibilisation (ISO 10993-10 : 2021), toxicité subchronique aigüe (ISO 10993-11 : 2017) et génotoxicité (ISO 10993-3 : 2014).

Sa résistance à la flexion élevée et son faible coefficient de frottement font du PEEK le matériau idéal pour la réalisation de prothèses dentaires. Il se décline en plusieurs teintes.

Voir la dernière FDS pour avoir plus d’informations.

USAGE PREVU

C’est un polymère dédié à la restauration dentaire.

COMPOSITION CHIMIQUE en %

PolyEtherEtherKetone : 94-100%

PEEK 30 : sulfate de barium : 6%

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES

|  |  |  | P40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Couleurs |  |  | Naturel (gris) |
| Densité (g/cm3) |  |  | 1,3 |
| Limite d'élasticité (Mpa) |  |  | 110 |
| Déformation élastique (%) |  |  | 4,8 |
| Allongement à la rupture (%) |  |  | >20 |
| Module de flexion (Mpa) |  |  | 4000 |
| Expansion linéaire thermique, longitudinale 23-55°c (10-4 K-) |  |  | 0,45 |
| Point de fusion DSC (2ème chauffe) |  |  | ~340°C |

REMARQUES GENERALES

Le présent mode d’emploi traitre des principales étapes de mise en œuvre et recommandations

INDICATIONS

- Couronnes et bridges

- Superstructures sur implant

- Barres de rétention

- Prothèse adjointe

USINAGE ET MODE D’EMPLOI

Suivre les instructions du fabricant de la machine pour procéder au réglage et à l’usinage.

Lors de la transformation du disque, il faut n’utiliser que des fraises équipées du programme approprié et des fraises convenant à l’usinage du polymère. Il est recommandé d’utiliser le logiciel FAO et qu’il soit adapté par le fabricant du logiciel pour permettre le fraisage du disque.

Le diamètre des fraises d’usinage varie selon les stratégies d’usinages déterminées. Eviter d’utiliser des fraises qui ont déjà été utilisées pour l’usinage d’autres matériaux.

Pour prolonger la durée de vie de la fraise et réaliser un fraisage précis, il est recommandé de refroidir la tête de fraisage. Pour éviter toute pollution, utiliser uniquement un refroidissement par air lors de l’usinage du PEEK.

Procéder à l’usinage avec une vitesse d’avance de 30mm/s. Eviter toute surchauffe lors de l’usinage ou de la finition (polissage, jet de vapeur…). Pour retirer la prothèse du moule avec attention, utilisez un cutter en métal, en faisant attention aux bords de la prothèse.

Pour les finitions, utiliser des fraises à denture croisée ou à denture fine.

Pour le polissage et la finition, des pâtes de polissage conventionnelles peuvent être utilisées avec une brosse de polissage.

L’adjonction de produits supplémentaires nécessite une vérification de compatibilités des produits ajoutés.

CONDITIONNEMENT

Disque : disponible en différents diamètres Ø75, 80, et 99,5mm sans collerette et Ø 98,5mm avec collerette. Différentes épaisseurs : 10-12-13.5-14-15-16-18-20-22-25.

Barre : disponible en différent diamètres Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12.7, 14, 16, 18, 20 and 100 mm. Granule : disponible en 20 et 40 grammes.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker le dans un lieu sec, hors du gel et à l’abri des polluants et des risques de chocs. Conserver à l’abri de la lumière.

IDENTIFICATIONS DES DANGERS ET PRECAUTIONS

Allergie potentielle au matériau. Un bilan allergique préalable est recommandé.

Le produit n’est pas classé comme dangereux

Protection individuelle obligatoire lors de la transformation de l’alliage :

-   Porter des gants de protection

-   Porter un équipement de protection des

yeux et du visage.

-   Porter des équipements respiratoires en

cas de ventilation inadéquate

-   Porter un équipement individuel

INCIDENTS GRAVES

Tout incident grave associé à l’utilisation des produits BCS doit être signalé aux autorités selon les procédures de signalement en vigueur dans le pays.

TRAITEMENT DES DECHETS

Se conformer aux réglementations en vigueur au niveau locale, régionale ou nationale

EXPLICATION DES SYMBOLES

Dispositif médical

Code UDI

Numéro de lot

Date de Fabrication

Référence

Informations sur le fabricant

Ne pas réutiliser

Conserver à l’abri de la lumière

Consulter le mode d’emploi

1370 Marque CE pour les DM de classe IIa

Nos recommandations sur la méthode d’utilisation, s’appuient sur nos propres expériences et essais. Elles sont données sans engagement de notre part, chaque technicien pouvant avoir un jugement ou des méthodes différentes.

05/2022 FR